Agilent GC7890A 操作规程
1、 打开N2气缸总阀，然后调节减压阀是压力在0.5MPa左右；

2、 打开空气压缩机、氢气发生器电源；

3、 插上计费卡后按Start键，打开气相色谱主机电源；

4、 打开电脑，运行Instrument Online（联机），此时仪器执行关机方法，查看仪器状态：进样口压力/色谱柱载气流速是否正常（不为零有一定数值为正常）！
5、 如检查正常，当关机方法就绪后，可以编辑新的升温程序或者运行已存升温程序；

6、 样品检测：待升温程序运行就绪后，查看在线信号，如果信号基线平稳（一般3-5min），则可以进样检测；

7、 数据处理：运行Instrument Offline（脱机），调出已存信息，处理即可。处理完毕后，按打印按钮将检查结果打印为PDF格式存储；

8、 关机步骤：首先在Instrument Online（联机）中运行关机方法，待关机方法就绪后可关闭空气压缩机、氢气发生器电源，打开排空阀将剩余气体排空后旋紧排空阀。在仪器状态中查看，当进样口和检测器的温度降到50℃以下时（30min左右）后关闭气相色谱柱电源，关闭电脑，拔出计费卡，再关闭N2气缸总阀旋开减压阀放气即可。
注：第一次使用本气相色谱前请仔细阅读以上规程、查看相关的气相色谱文章，以便您能更快更好地使用本仪器！
