
冷冻干燥机操作规程
一  预冻
样品盘或圆底烧瓶盛放的液态样品需放在超低温冰箱中预冻。最少4小时，至成冰，最好过夜。（严禁使用有机溶剂）
二  准备仪器及使用仪器

  1.打开主机电源开关，使压缩机开始工作。

  2.检查所有外挂瓶阀，确认其处于关闭状态（大头向上）。
  3.检查仪器右侧的放水阀，确认其处于关闭状态。

  4.观察控制器上的冷凝室温度显示，当其温度降至-40℃以下时，开启真空泵。

  5.当控制器上的真空值显示降至0.1mbar以下时，主干燥开始，可以外挂瓶。

  6.挂瓶时要求真空值在0.1mbar以下，将样品冻干，瓶顶在橡胶阀口，将橡胶阀非常缓慢的旋转至开启状态（大头向下），确定瓶被收牢后，外挂瓶挂好。（每挂一个瓶均必须如此操作）
三  结束实验及关闭仪器

  1．卸外挂瓶，将橡胶阀缓慢旋至关闭状态（大头向上），待放气声完全停止后，再卸下外挂瓶。

  2.观察控制器上的真空值显示，当其在200mbar以上时，关闭真空泵。

  3.关闭机器，移走罩子。

  4.对冷凝室进行除霜，用干净的布擦净水分，保持腔内清洁。

  5.打开放水阀。

四  系统维护 
除霜：自然放置待冰霜融化。不能通过敲击冰块来除霜。 
除湿：压缩舱、冷冻舱、真空泵压缩机以及垫圈等表面的水雾均需擦干。 
清洁：压缩舱、冷冻舱可以用干燥的抹布擦干净。 
五  注意事项：

1.所处理样品不得含任何有机溶剂，如因有机溶剂造成仪器损坏，使用者赔偿10%。

2.真空泵的平衡阀在挂瓶处于关闭的状态，以提高真空度，当主干燥开始后，打开平衡阀，实验结束后，关闭平衡阀。

3.有毒或有腐蚀性的样品，不得采用冷冻干燥。 
4.真空泵油需保持干净。 微黄或无色的油是干净的，颜色变深表示有酸污染，  雾状浑浊表示有水污  染。有污染时需要更换好油。
5.注意仪器关机顺序，以免关机时泵油倒抽。

6.冻干瓶必须采用镜头纸等阻隔，以免样品直接抽至冻干机内，造成仪器损坏。

