东京理化冻干机操作规程
使用前的准备工作：

1.预约使用（支持电话预约）

2.计费卡内是否有充足的金额

3.真空泵内真空油是否在合理液位

4.样品一定要进行预冻！
开机使用：

1.放水：打开放水阀门堵头，把冷阱中的水完全放出。放完水后记得堵上放水口。

2.插入计费卡，打开电源开关。

3.关闭Auto灯，按下Refrigerater的Run/Stop键

4.当冷阱温度到达要求时（要低于-30℃ ），把预冻好的样品放进冻干仓，盖好冻干仓的罩子，盖上后向一个方向转一圈。

5.按下Vac Pump键，真空泵启动，当真空度达到30pa以下时，人员才可以离开。

关闭设备：

1.样品冻干后，关闭设备时，先按下Vac Pump键，再按下Run/Stop键，然后关闭电源开关，取出计费卡。待冻干仓可以活动时，取出样品。 

2.在使用记录本上登记使用情况

3.清洗冻干仓，擦拭仪器，打扫仪器周围卫生，带走实验垃圾。

注意事项：

1.计费卡内金额不足不可使用

2. 样品不预冻不可以使用

3.使用前必须放水

4.冻干完成后，要等冻干仓能活动时才可取出样品，严禁手动放气。

