Zephyr发酵产物筛选工作站操作规程
一、运行步骤

1. 确认系统已清洁干净（具体可参考仪器的维护保养部分）。 

2. 确认所有连接线都接在正确的位置上，取下所有板位上耗材。 

3. 打开外接正压气源，调整气压到接近 65 psi（4.4 bars）。 

4. 打开电脑的电源。 

5. 打开 Zephyr 的电源。 

6. 双击电脑桌面上的 Maestro 操作软件图标，打开软件。 

7. 在弹出的 Startup 选项框中点击 Run A Method，打开 Runtime window。
8. 选择下拉菜单 File－Open，选择要运行的程序，点击 OK。 

9. 按照软件中 Material Layout 的显示，将相应的耗材放到相应的板位上。 

10. 检查所有耗材放置是否稳妥，其中所加试剂的体积是否合适。 

11. 点击 Go 图标，运行程序。
12. 如果需要暂停系统运行的程序，点击 Pause 图标。
13. 如果需要从暂停的命令处开始继续运行，点击 Go 图标。 

14. 如果需要立即停止系统运行的程序，点击 Abort图标。
15. 点击 Stop 图标，以便重新运行程序。在重新运行之前，需要将 tip 中的液体排空，打掉tip，使系统回到 home 位置，并将耗材按 Material Layout 的显示放到相应板位。
16. 程序运行完成后，关掉软件，关闭 Zephyr系统电源，最后关闭电脑。
二、设备维护

1. 在使用前后，检查系统工作台面和附近是否有液体，污物或塑料颗粒。 

2. 如果有液体溅在系统上，要立即擦净。每次使用后，用湿布擦拭仪器表面，以保持清洁。 

3. 加样头上的 O－ring在取 tip 40到 50 次后，必须润滑 。
（1）将润滑盒插到加样头上，以使 O－ring 与润滑剂充分接触。 

（2）在润滑盒与 O－ring接触一段时间后，将其取下。 

4. 每年度应由厂家的服务工程师来润滑所有的内部部件，检查和更换活塞上的 O－ring。
天津科技大学 生物工程学院
                                               二○一一年十二月
