
刮膜式分子蒸馏仪操作规程
关机操作过程：
1 打开冷凝水。
2 打开真空泵侧面开关，启动真空系统。（开机前确定各个真空系统相关的开关是否完全关闭，不要过紧，以免损坏；气密瓶磨口处可用硅油涂抹，保持气密性，不可用凡士林）
3 打开分子蒸馏仪加热系统，设置温度，缓慢升温。（每5分钟加热20度，一般半个小时到一个小时可以达到设置温度。刮板如果是四氟乙烯，最大温度不能超过200℃。温度超过200℃，可以改用碳板。系统最大承受温度为490℃。如果为腐蚀性物质，则相应降低系统承受温度）
4 打开蒸馏发动机，设置相应转速。
  注意：未投放物料时，刮板转速开至最小。刮板开始工作后，立即投料。（物料应处于完全溶解，澄清状态）
5 打开装物料瓶下方的黑色控制阀门，控制物料在合适的流速。（向物料瓶内加入物料前，确定物料瓶下方黑色开关已经处于关闭状态，以免物料直接流下。加入物料不能超过1000ml）
  注意：物料流速应以单位时间内，物料瓶内物料的减少量来计算。不可用物料瓶下方开关简单控制物料流速来计算。
6 蒸馏速率可以通过改变物料流速，压强，加热温度和刮板转速来控制。
关机操作过程：
1 关闭蒸馏发动机。

2 关闭物料瓶下方黑色阀门。
3 关闭冷凝水。
4 关闭蒸馏仪加热系统。(如果存在外部物料加热系统，也同时关闭) 
5 关闭真空泵。
注意：真空泵关闭后，缓慢放气，可以通过控制冷阱下方的阀门缓慢放气。
6 取走剩余物和蒸馏物。（必须等压力归零，才可取下蒸馏瓶。以免取瓶时，磨口处碰撞，导致玻璃瓶磨口碎裂）
7 清洗仪器及装蒸馏物的瓶子。(乙醇最佳，或其他可以溶解物料的溶剂。所用有机溶剂应不侵蚀玻璃，不锈钢，四氟乙烯，碳)
8 仪器使用完毕，在仪器使用登记本上登记。
额外注意：①最好接入冷阱，用酒精冷凝②用其蒸馏酸碱尤其注意，真空度过高，酸碱进入真空泵，可能造成真空泵永久性破损。

针对性分离的六大物系

1 高沸点，热敏性物系分离

2 低沸点，热敏性物系分离

3 主产品是不挥发组分，蒸发物是少量低沸点组分物系的分离。

4 几乎具有相同挥发度组分物系的分离

5 常温下黏性很大物系的分离

6 常温下为固态物系的分离

应用范围

药品，生物材料浓缩
聚合物液化

酯类物质、脂肪酸、单、双、三酸甘油酯的分子蒸馏

残留物去除/脱色（漂白）

维生素、营养物质、基本油类隔离

石蜡分馏

油类除臭

PCB（聚氯联苯）、杀虫剂去除

水分去除-达到ppm(百万分率)水平

食品、香料的提纯

溶剂回收

还有许多其他专业应用 

