高压均质细胞破碎机使用操作规程
使用前的准备工作：

1.预约使用；

开机使用：

1.打开电源，打开压力表“on”，数字应该显示为“0”。

2.将蒸馏水到入漏斗中。

3.打开开关，观察出口是否有水流出，若无水流出或很少，通常的原因是有“气泡”，可采用以下方法解决，首先，挤压漏斗导管，同时上提漏斗，观察是否有气泡涌出，若故障依旧，需使用特殊工具拔出进料阀。

4.调节压力。调节调节均质阀，顺时针转动手轮，压力增加，当压力表显示所需压力时，停止加压。

5.添加样品。所需压力调节稳定后，等漏斗中的水流至底部时，加入100-300ml样品，待样品也流至底部时，将样品连续到入，保持漏斗始终有样品，同时，出口接匀质后的样品。

实验结束：

1. 首先卸压，调节一级均质阀，逆时针快速转动至手轮处于放松的状态（不用看压力表的压力显示），压力表随后会显示“0”。
2.在压力是“0”的条件下，蒸馏水清洗1～2遍以上，然后再加入含量75％的乙醇，清洗1～2遍。漏斗与出口管可拆卸清洗。可以采用60℃左右的热水清洗，或者采用最大浓度不超过3％的氢氧化钠溶液（温度60℃左右）或最大浓度不超过0.5％的硝酸溶液，然后再用热水清洗直到干净为止。每次清洗时，观察洗液流出的颜色，可根据实际情况增加水洗次数。
注意事项：
1.试验样品需为液体样品。

2.放置细胞破碎仪的工作台必须是平面，同时，设备四周至少要有50cm的距离。禁止设备顶部放置任何物品。

3.试验过程中，漏斗中必须有物料，保证连续，禁止出现空转现象。不可使用含氯，含碘的消毒剂清洗，避免腐蚀设备不锈钢部分。

4.高压均质细胞破碎机的工作压力较高时,设备工作压力可达 1500Bar。如果使用时，直接加压至最高工作压力1500Bar,或由工作压力直接卸荷至0 Bar,必然对设备，特别是均质阀处产生大的压力冲击,将会严重损伤设备,并降低设备使用寿命,甚至发生设备损坏等事故。

5.拆卸均质阀组时，只能拧动套筒的螺母，禁止触动手轮，否则会导致均质阀从套筒中脱落出来，损坏套筒。

6.每次启动高压均质细胞破碎机时，必须检查均质阀手轮是否处于旋松的状态，预防开机时的突然加压，导致均质阀顶杆的密封垫圈损坏而导致泄漏。均质阀手轮旋的过松也会泄漏。

7.破碎酵母细胞使用R型均质阀；破碎大肠杆菌使用PS型均质阀。
