Odyssey红外激光成像系统操作规程

1．在面板上打开仪器电源开关，再开启电脑，关机时相反。 

2．用软布或无尘纸蘸双蒸水将扫描平面的玻璃擦拭干净。 

3．将要扫描的胶或膜放到扫描平面上，记下坐标，扣上舱盖。 

4．双击软件图标，输入用户名、密码，进入主菜单。 

5．点击scan快捷键，选择扫描区域、介质、通道及合适的灵敏度、分辨率，开始扫描。 

6．扫描结束后对扫描结果进行分析。 

7．依次进行图象裁切、定道、定分子量标准、背景扣除等操作。 

8．根据需要输出图形或数据报告表格。

9．使用完毕后关闭仪器及电脑，将桌面打扫干净。

图像扫描操作步骤
1. [image: image1.png]


双击桌面上 Odyssey 的快捷方式图标，打开软件出现软件的使用界面。

2. 点击工具栏中    图标，建立一个新的case。软件提示选择case的途径和名称，点击Browse，选择case存储的位置，并在name栏中输入 case 的名称，点击Done，软件提示将文件存储到相应的位置中。点击确定，保存文件。

3. [image: image2.png]


点击工具栏中   图标，该图标在可以进行扫描时变为彩色状态。系统提示输入用户名和密码，一般情况下用户名和密码均为admin，点击OK，弹出扫描设置对话框，设置扫描参数。可根据实验需求进行扫膜、蛋白或DNA胶、96孔板等选择操作。

(1)  Resolution（分辨率），可设置为 21、42、84、169、337µm，169µm可用于常规的膜、凝胶和孔板扫描 。

(2)  Quality（质量）决定膜上设定区域内有多少检测信号组成图像上的一个像素。Medium 较常用。

(3)  Focus Offset（焦距偏移），若扫膜通常为 0，若扫孔板则为 3mm，若扫胶则为凝胶厚度的一半（最大 4mm）。

(4)  Channels（通道）选择框用于选择 700 通道、800 通道或二者都有。

(5)  Intensity（强度）通常扫膜为 5.0，DNA凝胶 8.0，蛋白凝胶或孔板 5.0。

(6)  Scan Area（扫描区域），通过单击拖曳在网格上画出矩形区域，并由此自动产生Origin和 Size 的值。扫描区域也可通过手动输入 Origin和 Size 值设定。

4. 扫描点击Start Scan 按钮，开始扫描。扫描开始后，扫描的图像可以实时出现，在右下角可以看到完成的百分数，当扫描达到 100％后，扫描结束。
Western检测注意事项：
1. 为了避免膜上出现斑点，使用前后双蒸水浸泡塑料托盘并配制缓冲液，切勿将膜放入接触过考马斯亮蓝的容器。

2. 移动膜时只能是用镊子夹住其边缘 。

3. 在将膜放入或取出抗体孵育溶液之后，用双蒸水或乙醇彻底清洗镊子，否则会在背景上造成难以去除的斑点或条纹 。

4. 扫描时，首先要擦干净 Odyssey扫描面板上的灰尘或残骸等，这些污物影响成像质量或污染膜，切勿使用纸巾擦试垫子，否则会产生更多的斑点。 

考马斯亮蓝染色蛋白凝胶检测注意事项：
1. 在褪色液或水中完全浸泡凝胶去除染料颗粒，这些颗粒会造成像结果上出现斑点。

2. 将凝胶放在扫描面板上，不要产生气泡。

3. 700通道扫描凝胶。焦距是凝胶厚度的1/2（即1mm厚的凝胶，焦距设置为0.5mm）。

4. 扫描结束后拿掉凝胶，仔细清洁玻璃扫描面板，除去残留污渍。
天津科技大学 生物工程学院
                                               二○一一年十二月
