激光扫描共聚焦显微镜操作方法
1. 启动系统
1.1 打开计算机
1.2 打开激光器（(打开钥匙开关)

①多线氩离子(458 nm, 488 nm,514 nm) ON (打开电源开关后，打开钥匙开关)  ② 氦氖绿(543 nm) ON，③氦氖红(633 nm) ON

1.3 打开汞灯电源开关
1.4 登陆Windows XP系统。User ID: Administrator； Password: fluoview.

1.5 双击快捷方式：[image: image1.emf]
打开FV10-ASW应用软件. User ID: Administrator；Password: Administrator.

* 系统软件的启动需要等待一定时间。
2. 显微镜镜下观察
2.1微分干涉差观察
2.1.1 使用手控面板选择物镜。
2.1.2 插入起偏镜。
2.1.3 插入微分干涉滑块。
2.1.4 点击FV10-ASW软件中的图标。[image: image2.emf]
2.1.5 标本聚焦。
2.2 荧光观察。
2.2.1 使用手控面板选择物镜。
2.2.2 点击FV10-ASW软件中的图标。 [image: image3.emf]
2.2.3 使用手控面板选择荧光滤色片。
2.2.4 标本聚焦
3. 取图
3.1 获取单张图片(XY平面-单标)

3.1.1 点击FV10-ASW软件中的按钮[image: image4.emf]；关闭汞灯快门。同时，点击按钮[image: image5.emf]关闭卤素灯快门。
3.1.2 点击染料选择按钮。在染料列表中,双击用于观察的荧光染料。
3.1.3 点击Apply按钮。
3.1.4 点击XY Repeat按钮开始扫描。
3.1.5 调节绿色(FITC)图像。
3.1.6 点击Stop按钮停止扫描。
3.1.7 选择AutoHV, 并选择扫描速度。
3.1.8 点击XY按钮取得一幅图像。
3.1.9 点击SeriesDone按钮， “2D View-LiveImage(x)” 2D界面就出现。
3.1.10 保存该幅图像。右击图像管理器中显示的图像图标，选择另存为保存该幅图像。(保存为“xml”类型是FV10-ASW软件专用的图像格式)

3.2 获取单张图片(XY平面-双标)

3.2.1 点击FV10-ASW软件中的按钮[image: image6.emf]；关闭汞灯快门.同时, 点击按钮[image: image7.emf]关闭卤素灯快门。
3.2.2 点击染料选择按钮。在染料列表中,双击用于观察的荧光染料。
3.2.3 点击Apply按钮。
3.2.4 点击XY Repeat按钮开始扫描
3.2.5 调节绿色(Alexa Fluor 488)图像和红色(Alexa Fluor 546)图像。
3.2.6 点击Stop按钮停止扫描。
3.2.7 选择AutoHV, 并选择扫描速度。
3.2.8 点击XY按钮取得一幅图像。
3.2.9 点击SeriesDone按钮，“2D View-LiveImage(x)” 2D界面就出现。
3.2.10 保存该幅图像:右击图像管理器中显示的图像图标，选择另存为保存该幅图像。(保存为“xml”类型是FV10-ASW软件专用的图像格式)

天津科技大学 生物工程学院
                                               二○一一年十二月
