
日立高速冷冻离心机操作规程
一、开机前准备
1．选择合适的转头，离心管或离心瓶；样品仔细倾入离心管或离心瓶中（不能超过总容量2/3），带盖平衡。
2．平衡好的两个待离心的样品管（或瓶），对称地安放入转头的孔中；转头盖旋紧。
二、开机
1．打开电源，开盖，把转头在离心机的驱动轴上安放好。
2．设置离心机的操作参数
3．核查显示板上显示的速度、时间、温度、加速、减速等参数。上部为运行状态，下部为参数设置值；
4．按键移光标（CURSOR）到所需改变参数处，使参数，如速度（speed）变亮；按光标键，将光标移到所需改变参数数值的位置；
5．用数字键获取所需数值，按Enter键确认。
6．按Start键，离心机运行。
三．关机
1．离心机运转到设置的时间，完成离心后停止，或按Stop键，中途停止；
2．离心机完全停止运转后，开盖，取出样品；用软布擦干净离心室和转头；安放好转头和盖；离心机门关好，关闭电源。
3..在记录本上记录使用情况。
高速冷冻离心机操作注意事项

1、必须在使用记录本上做好详细使用记录；不做使用记录者取消使用资格1个月。

2、使用离心机前，必须将离心管配平，不配平者取消使用资格1个月。
3、用完仪器后，将转头取出，用软布擦干净离心机内壁和转头上的湿气和霜（防止腐蚀）；最后一个人需将离心机开盖放置，保持离心机内干燥。
4、本室不设垃圾桶，实验垃圾自行带走；不带走者，令其改正，并取消使用资格1个月。
5、在离心过程中，操作人员不得离开离心机室，一旦发生异常情况操作人员不能关电源（POWER），要按STOP。若出现任何的警报声音，采取正确的操作按CE键清除警报。
6、在仪器使用过程中发生机器故障、部件损坏情况时要及时与实验室老师联系。

7、离心机一次运行最好不要超过20分钟。


