离心浓缩系统使用操作规程

使用前的准备工作：

1.预约使用；

2.计费卡内是否有充足的金额；

3.需有对称的两个重量一样的样品。

开机使用：

1.打开电源

2.修改参数的大小，HEAT　TIME在０.０１-９.５９小时之间

3.手动运行不需要调节运行时间，自动运行需要设置Run Time 。

4.选择Vacuum Level 按 Vacuum Set，用SELECT和上下箭头设置真空度，选择Vacuum Ramp 按 Vacuum Set，用SELECT和上下箭头设置真空斜率

5.将样品放入转子，负载平衡，盖上盖子。

6.可选择预热到45℃或不加热

7.按Manual Run，（自动运行按下TIMED ）盖子锁上，离心浓缩，开始计时，真空度下降。

8.按R/C辐射加热，随时可以关闭或打开此键。

关闭设备：

1.要结束运行，按Stop，待听到滴答响声后，离心浓缩结束（自动运行，时间到达后会自动停止）。

2.打开盖子，取出样品。

3.设备盖子复位，关闭电源。

4.在使用记录本上登记仪器使用情况。

5. 擦拭仪器，打扫仪器周围卫生，带走实验垃圾。

注意事项：

1.计费卡内金额不足不可使用

2. 样品中溶剂是有机溶剂才可使用

3. 该设备只有加热功能，并无制冷功能。
