流式细胞仪操作规程

一、启动C6

1. 启动控制计算机，进入软件，此时信号灯为红灯，显示还没有与C6连接。

2. 检查四个液体容器，如有需要，则先充满液体或清空废液。启动C6前方的电源按钮，此时信号灯变为黄色，显示C6正在启动，等待3分钟左右直至信号灯变绿，显示C6已经连接并就绪。

3. 在载物台上放置一个空管，点击控制区Backflush按钮，可以看到少许液体流出来。

4. 在96孔样品格中任选一孔，载物台换上去离子水，选择高速，5分钟，点击RUN（激光器预热）。该孔因为收集了数据变成蓝色，点击Delete Sample Data删除。

二、样品检测
1. 将样品依次置于载物台上。
2. 在96孔样品格中选择不同的位置，依次命名。

3. 设定检测停止的条件：

a.无限制，手动点击停止；b.收集了多少个点停止；c.收集了多少时间停止；d.收集了多少体积液体停止。（b-d可复选，达到任一设定指标就会停止）
4. 设定进样速度：慢速，中速，快速或者自己设定；设定阈值（一般不变，FCS-H>80000）。点击RUN。
注意事项：1.样品之间无需用去离子水冲洗，但是当你完成所有样品检测后，必须运行清洗程序（Instrument菜单下cleaning fluid cycle）。
2.若发生堵塞（观察每秒钟细胞数）,则运行Backflush，再用去离子水冲洗2分钟。
3.切记每测完一个样品必须保存（在开始检测时会提示你保存）。

三、关闭C6
1. 在任意一个打开的文件下，在96孔样品格中任选一孔，载物台上放置洗液（0.1%次氯酸钠），选择高速，运行2分钟。
2. 在96孔样品格中任选一孔，载物台换上去离子水，选择高速，运行2分钟。将去离子水的检测管一直留在载物台上。
3. 按一下C6前方的电源按钮关闭C6，此时信号灯为黄灯，显示C6 正在关闭，关闭的过程大约需要10分钟左右。
4. 退出控制软件，不用保存之前清洗步骤所收集的数据。关闭电脑。
天津科技大学生物工程学院
                                               二○一一年十二月

