热重分析仪使用操作规程

使用前的准备工作：

1.预约使用；

2.计费卡内是否有充足的金额；
一、开机：
1.打开氮气，压力调节到0.1MPa；
2.打开主机电源（在主机后面），约90S后启动；
3.等待主机绿灯亮后再打开计算机；

4.双击桌面上的软件图标，打开软件；

5.双击Q50图标，进入操作界面。

二、测试：

1.在summary界面是输入样品信息等

2.在procedure界面设置测试程序，segment list 下有很多程序编辑菜单，其中ramp是从室温开始升温速率可自己设，equilibrate是设置起始温度。
3.测量：先去皮，然后再放入样品，点击开始即可。注意：样品重量在10-20mg之间，尽量少，加热后膨胀的样品不能做。

三、关机：

1.取出样品，把炉子升上去。

2.在软件上点击Control→ shutdown instrument → start

3.关闭氮气

4.关闭计算机

注意事项：

1. 计费卡内金额不足不可使用

2.在使用记录本上登记仪器使用情况。

3.擦拭仪器，打扫仪器周围卫生，带走实验垃圾。

