液相色谱仪使用操作规程

使用前的准备工作：

1.预约使用；

2.计费卡内是否有充足的金额；

3.（1）流动相：
超纯水——必须采用0.45或0.2um的滤膜过滤

有机相——色谱纯或优级纯

（2）固定相（色谱柱）

选择合适的色谱柱

开机使用：

1.插入计费卡，按下star，接通电源。
2.打开计算机,进入Windows XP画面。

3.打开 LC 各模块电源。      

4.待各模块自检完成后，双击“仪器 1 联机”（instrument１online）图标，或（点击屏幕左下角的“开始”，选择“程序”，选择“Agilent Chemstation”,选择“仪器 1 联机”）化学工作站自动与1200LC通讯，进入的工作站。 

5、从“视图”菜单中选择“方法和运行控制”画面, 点击“系统视图”,“样品视图”，使其命令前有“√”标志，来调用所需的界面。 
6、把流动相放入溶剂瓶中。 

7、手动旋开冲洗阀（purge）。 

8、点击“泵”图标，点击“设置泵…”选项，进入泵编辑画面。 

9、设流速：3-5ml/min，点击“确定”。 
10、点击“泵” 图标，点击“控制…”选项，选中“启动”，点击“确定” ，则系统开始冲洗，直到管线内（由溶剂瓶到泵入口）无气泡为止,切换通道继续冲洗，直到所有要用通道无气泡为止。（注意：每次只对一个管路进行脱气效果较好）
11、点击“泵” 图标，点击“控制…”选项，选中“关闭”，点击“确定”关泵，手动旋紧冲洗阀。 
12、点击“泵”图标，点击“设置泵…选项”，设流速：1.0ml/min。 

13、点击泵下面的瓶图标，选择“溶剂瓶添充量”，输入溶剂的实际体积和瓶体积。也可输入停泵的体积，点击“确定”。 

14、进行数据采集和分析。
关闭设备：

1.把仪器上的部件全部安装好。
2.把储液瓶中含有盐的溶液倒掉，用超纯水清洗储液瓶和过滤头。

3.把储液瓶中的水倒掉，换上有机溶剂把过滤头浸没。

4.把废液倒进废液桶中。

5.在使用记录本上登记仪器使用情况。

6.擦拭仪器，打扫仪器周围卫生，带走实验垃圾。
注意事项：

1. 计费卡内金额不足不可使用

2.请使用亚二微米颗粒(1.8μm)的色谱柱(RRHT 色谱柱)。如果使用 5.0μm或3.5μm的色谱柱，RRLC仅相当于HPLC。

3.使用RRHT色谱柱时，如果流速较大且压力较高，关闭泵以前需将流速逐渐降低以避免压力波动过大，保护色谱柱。

4.请使用0.2μm孔隙的滤膜过滤流动相及样品。

5.请正确安装接头以保证良好的峰形。
