元二色谱仪使用操作规程
使用前的准备工作：

1.预约使用；

2.计费卡内是否有充足的金额；

开机使用：

1. 打开电源
2. 测量波长小于210nm，需要对仪器进行氮气吹扫处理。打开氮气，调整流量计流速为16.6L/min，通氮气几分钟。确认ALX-250的电源线插在氙灯的位置，并且氙灯已对准光路，具体操作见光源的选择操作说明。然后打开ALX-250光源开关，将氮气流量计流速设为6.6L/min，预热15分钟后，查看ALX-250面板显示，微调旋钮，将功率确定在150W，光源准备完毕。
3. 测量波长大于210nm如果无需氮气吹扫，直接打开ALX-250电源，等待功率稳定在150W后进行下一步操作。
4. 打开ALX-250的同时，打开MM-450和PMS-450电源，一起预热15分钟。
5. 将装有待测样品空白溶液（如水或缓冲盐）的石英池放入样品仓，盖上盖子。
6. 进入BioKine软件操作主界面，选取波长值，调整电压，选择光谱测量方法。
7. 测量样品和空白样。
8. 处理数据，并及时保存数据。
9. 对元二色数据需要进行蛋白质二级结构分析。

关闭设备：

1.设备复位，关闭电源。

2.在使用记录本上登记仪器使用情况。

3. 擦拭仪器，打扫仪器周围卫生，带走实验垃圾。

注意事项：

1. 计费卡内金额不足不可使用

2. 所用的石英池必须经过仔细的清洗。
